HİPOTERMİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mikroprosesör devreli kontrol ünitesi 32-39 C aralığında hassas bir ayarlama yapabilmeli ve bir kanalı arıza yaptığında diğer kanalı aynı anda görev yapabilecek şekilde (masa pedi ve blanketlere uyumlu) 2 farklı ısıtma kanalına sahip olmalıdır.

- Kontrol ünitesine bağlanacak ısıtmalı pedlerin içinde veya dışında kumaş/tekstil esaslı kesilebilir, yırtılabilir ve ısı iletkenliğine engel malzemeler bulunmayacaktır. Kolaylıkla kesi almayacak dayanıklı sert kauçuk esaslı ısıtmalı pedler ; kesi aldığında sıvı sızdırmayacak rijid bir gövdeye sahip olmalıdır.

- Blanket-Masa Pedleri su geçirmemelidir ve doğrudan silinebilir yapıda alkol ve dezenfektanlara dayanıklı yapıda olmalıdır.

- Güvenlik açısından blanket / masa pedi üstünde birbirinden bağımsız çalışan min.4 farklı ısıtma devresi ve her devrede  en az 2 ad. Isı Sensörü bulunmalıdır. Hasta güvenliği için birbirinden bağımsız çalışan en az 2 ad. aşırı ısınma koruma devresi bulunmalıdır.

- Kontrol ünitesi doğrudan infüzyon askısına takılabilmeli ve operasyon alanında yer kaplamamalıdır.

- Masa pedleri materyali dayanıklı silikon alaşımlı vulkanize özel preslenmiş ve maks.10 mm (±2 mm) kalınlığında sağlam  bir  gövdeye sahip olmalıdır.

- Sistem sürekli sarf malzeme alımını gerektiren yada yıkandığında deforme olarak bir süre sonra değiştirilmek zorunda kalınan bir yapıya sahip olmamalıdır.

- Cihazın çalışma gerilimi maksimum 24 V olmalıdır. Aşırı ısınmaya, düşük ısıya, kabloların kırılması ve enerji kesilmelerine karşı alarm özelliği olmalıdır.

.

- Bölgesel aşırı ısınma riskini engellemek için ısıtıcı blanket ve soketleri üzerinde birbirinden bağımsız en az 8 ad. Isı Sensörü ve bağlantıları bulunmalıdır.