DİAFONOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prematüre ve neo-natal hastaların hem arter ve hem de venöz damarlarının deri altından tespitinde kullanılabilmedir. Sistem kontrol ünitesi, el probu ve özel şarj aletinden oluşmalı ve cihaz darbelere dayanıklı özel bir taşıma çantası içinde verilmelidir. 

2. Sistem harici bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilen portatif bir yapıda olmalıdır.

3. Damar aydınlatılması işlemi cihazın elde taşınmasına gerek duymadan cihaza bağlı portatif ve hafif bir el probu vasıtasıyla gerçekleştirilmelidir.

4. Sistem şarj ünitesi ve şarj edilebilir özel bataryası ile birlikte gelmelidir. Tam şarjlı bir ünite en az 10 saat kullanıma (tam gün) imkan vermelidir. 

5. Cihaz pneumothorax, pneumoperitoneum vak’aları ile neonatal dönemde oluşan hydrocele gibi oluşumların ön tanılanmasında da kullanılabilecek şekilde sarı ve yüksek-yoğunluklu kırmızı özel ışık kaynağına sahip olmalıdır.

6. Işık kaynağı ayarlanabilmeli ve neo-natal hastaların güvenliği için en yüksek ayarda iken en fazla 3 dk. açık kalarak  otomatik olarak bir alt ışık seviyesine düşebilmelidir. 

7. Ünite 5 dk.dan fazla bir süre açık unutulursa sistem kendi kendini kapatmalıdır. 

