HİPERTERMİ - HİPOTERMİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz açık kalp cerrahisi; yoğun bakım, nörolojik travmalı hastalar, ateşli sepsis, HIE vakaları, ani kalp durması veya rutin ateşli hastalarda acil kliniğinde veya ameliyathanelerde hipotermili ve hipertermili hastalarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Acil ve rutin ihtiyaçlar için; cihaz eşit 2 kanala birden sahip olmalı ve aynı anda 2 vakada birinde metabolizmayı düşürerek soğutma yaparken; diğer kanaldan farklı bir hastaya ısıtma terapisi uygulayabilmelidir.

- Cihazın otomatik modda çalışması için sistemle birlikte 2 ad. rektal ısı probu verilmeli ve cihaz bu metodla vücut ısısını 30-37 C (+/-1 C) aralığında normotermi veya kontrollü terapötik hipotermi ihtiyaçları için sabit tutabilmelidir.

- Cihaz çalışma ayarı aralığı 4-41 C (+/-1 C)olup; tüm kontroller ön paneldeki aydınlatmalı LCD ekrandan dokunmatik tuşlarla yapılabilmelidir.

- Cihaza bağlı blanket yatakları çok kullanımlık olmalı ve herhangibir sarf malzemeye bağlı bulunmadan çalışabilmelidir.

1 ad.Yetişkin masa pedi   150*50 cm (±5 cm)

1 ad.Pediatrik masa pedi  100*50 cm (±5 cm)

- Blanketlerden çıkan  hortumlar en az 2 m (+/-%10) uzunlukta ısı koruyuculu izolasyonlu olarak her blanket üstünde bulunmalıdır. Ayrıca ara bağlantı hortumu ve işlemlerine ihtiyaç kalmadan pratik, güvenli, su sızdırmaz klikli bir sistemle diğer ucu cihaza takılabilmelidir.

- Blanketler hastanın hem altına ve hem de üstüne serilebilecek yapıda olmalıdır.

- Bakım gerektiren ve ortama yüksek ses yayan. (kompresör gibi) unsurlara sahip olmadan 50 dB altı bir ses seviyesinde sessiz fanlarla çalışabilmelidir.

- Cihaz ana ünitesi ortamda fazla yer kaplamayacak şekilde 40x30x70 cm ((+/-%20) ebatlarına sahip olmalıdır.

- Cihaz max. 5 lt distile su ile çalıştırılabilmeli ve buna karşın sistemin toplam ağırlığı 50 kg’ı (+/-%10) aşmamalıdır. Cihaz her yöne rahatça dönebilen; ikisi frenli statik dayanıklı tekerlere sahip olmalıdır.

- Tüm alarm ve ikazlar sesli ve ışıklı olarak LCD ekrandan takip edilebilmelidir. Cihaza fazla veya eksik verildiğinde ayrı ayrı ikaz edebilmelidir. Terapi süresi, blanket suyu ısısı ve  ayar derecesi onda bir hassasiyette sürekli moniterize edilmelidir.