HASTA ISITMA CİHAZI

1.Cihaz operasyon öncesi, sırası ve sonrasında hipotermili hastaların tıbbi ısı değerlerini muhafaza etmelidir.

2.Cihazın LCD kontrol paneli üstünde ısı değerlerinin görüntülendiği en az 3 kademesi mevcut olmalıdır:( 32 ˚C – 38 ˚C –43˚C). LCD ekranda ayrıca Hava Akış Seviyesi (Alçak-Yüksek), Toplam çalışma süresi(dk.), gerçek ısı değeri (C) sürekli monitörize edilmelidir.

3.Isıtma mak.3-5 dk. gibi kısa zamanda ayarlanan dereceye ulaşmalıdır. Sistem aşırı veya yetersiz ısıtma ile arıza halinde derhal ikazda bulunarak durmalıdır.

4-Cihaz 6 kg ve altında; infüzyon askısına asılabilecek şekilde hafif ve kompakt gelmelidir. Cihaz gürültü seviyesi 55dB (±5dB) olmalıdır.

5-Cihaz arıza yaptığında ekranda  SİSTEM ARIZASI (System Fault) ikazı görüntülenmeli ve ekranda arızanın sebebi arıza kodları şeklinde bildirilmelidir. Aşırı ısınmada ekranda AŞIRI ISINMA (Over Temperature) ikazı yanıp-sönmeli; ayrıca sesli ve ışıklı ikaz lambası bunu kullanıcıya bildirmeli; ekran paneli kapanmalı; ısıtıcı ve fanları durmalıdır.

6.Cihaz hem infüzyon standına bağlanabilmeli; hem de yatak kenarına asmak için gerekli ataçmana sahip olmalıdır.

7.Yüksek ısınmaya karşı cihazın ısıyı ileten hortum çıkışında ve cihaza giriş noktalarında olmak üzere 2 ad.ısı sensörü bulunmalı ve ısının hastaya kadar muhafazası için  esnek spiral hortum üstünde yıkanabilir kılıflı muhafazası olmalıdır.

8.Cihazın üfleme devresi kontaminasyonu ortadan kaldırmak için 0,2 mikron  hassasiyette HEPA filtre ile korunmalıdır.

9.Yeterli ısıtma yapabilmesi için cihazın  ısıtıcı  gücü  en az 1.000 W (±%25) olmalıdır.

10.Cihaz imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Ayrıca garanti sonrası en az 5 yıl ücreti mukabili satış sonrası teknik servis ve yedek parça temin garantileri verilmelidir.