SARF KİTSİZ  KAN VE SIVI ISITMA CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz genel transfüzyon ve infüzyon işlemlerinde medikal mayiilerin hastaya kadar aktif olarak haricen ısıtılması esasına göre çalışmalıdır. Cihaza özel üretilen disposable setlere bağımlı çalışmamalıdır.

- Cihaz saatte en az 1.000 ml sıvıyı min. 36 C ısıda hastaya verebilmelidir. Bu durum cihaz katalog veya manuelindeki infüzyon ısı grafiğiyle belgelenmelidir.

- Isıtma cihazın içinde değil; hastaya kadar giden ısıtmalı bir kanalın içinde gerçekleşmeli; ısı kaybına müsaade etmemelidir.

- Cihazdan çıkarak hastaya kadar haricen uzanan min.200 cm. (+/-20 cm) boyunda kendinden ısıtmalı esnek hasta hattı bulunmalı ve kan-serum seti bu ısıtmalı kanal içine rahatlıkla yerleşerek  hastaya kadar aktif ısıtma yapabilmelidir.

- Isıtma hattı en az 2 farklı sensörle ısıyı sürekli kontrol etmeli, aşırı ve alçak ısılarda sesli ve ışıklı olarak ikaz vermelidir. Cihaz 33-43 ºC arasında en az 1 ºC aralıklarla ayarlanabilmelidir.

- Ayarlanan kademede ±1 C sapma olduğunda cihaz alarm vererek çalışmayı durdurmalıdır. Ayrıca kan ürünlerinin hemolize uğramaması için cihaz herhangibir sebeple 44 C ve üstüne çıktığında birbirinden bağımsız 2 ad. aşırı ısı koruma devresi cihazı durdurmalıdır.

- Cihaz, taşınabilir ve infüzyon askılarına asılabilir bir yapıya ve sorun çıkarmayan kuru (su ile çalışmayan) bir ısıtma tekniğine sahip olmalıdır.

- Isıtma için gerekli tüm ekipman kompakt bir cihaz içinde gelmeli; ısıtma yapabilmek için ayrıca bir ön-ısıtma kazanına veya sıvıların önceden sıcak tutulmasına vb. gerek kalmamalıdır.

- Cihaz için en az 2 yıl garanti ve ücreti mukabili en az 5 yıl satış sonrası hizmet taahhüdü vermelidir.